## Общий
1. Общий принцип получения рентгеновского излучения заключается в резком замедлении движущихся с высокой скоростью электронов в твердом теле, называемом:
1. фокусирующим электродом;
2. подогревателем;
3. мишенью;	1
4. катодом.

2. Пучки ускоренных электронов отличаются от бета-излучения радионуклидов:
1. массой покоя;
2. зарядом частиц;
3. формой энергетического спектра.	1
4. ни один из вариантов ответа.

3. Линейный коэффициент ослабления и степень поглощения излучения при прохождении через слой вещества зависит:
1. от атомного номера, толщины слоя и энергии источника излучения;	1
2. от атомного номера, энергии источника и не зависит от толщины слоя;
3. от толщины слоя и величины его коэффициента накопления;
4. от толщины, атомного номера и не зависит от энергии источника;

4. Ионизация газов при воздействии на них излучения используется в:
1. процессе сенсибилизации радиографических пленок;
2. рентгеновских трубках;
3. оборудовании генерирования высокого напряжения для питания рентгеновских трубок;
4. оборудовании для обнаружения излучения.	1

5. Скорость электронов, бомбардирующих мишень рентгеновской трубки, является функцией:
1. атомного номера вещества катода;
2. атомного номера вещества анода;
3. разности потенциалов между анодом и катодом;	1
4. тока, протекающего через схему выпрямителя.

6. Атом устроен следующим образом:
1. имеет планетарное строение;
2. в центре тяжелое положительно заряженное ядро;
3. вокруг ядра по орбитам вращаются отрицательно заряженные электроны;
4. справедливы 1,2,3.	1

7. В чем состоит принципиальное различие между электромагнитным (фотонным) излучением и корпускулярным (электронное, нейтронное), если в силу дуализма (двойственности) их физической природы как то, так и другое обладает как волновыми, так и корпускулярными свойствами:
1. различие массы покоя;
2. скорости распространения;
3. взаимодействия с веществом;
4. одновременно 1, 2, 3.	1

8. Изотопы – это атомы одного и того же химического элемента, в ядрах которых:
1. протонов больше, чем нейтронов;
2. протонов меньше, чем нейтронов;
3. одинаковое количество протонов, а количество нейтронов различно;	1
4. протонов столько же, сколько нейтронов.

9. Для эффективной генерации рентгеновского излучения в настоящее время используются пучки заряженных частиц:
1. электронов;	1
2. протонов;
3. альфа-частиц.
4. бета-частиц.

10. Гамма излучение возникает:
1. в результате бомбардировки вещества высокоэнергетичными электронами;
2. при переходе ядра атома из возбужденного состояния в более низкое энергетическое состояние;	1
3. в результате к-захвата;
4. при переходе электрона в атоме на менее удаленную орбиту.

11. Для каких целей в радиационной дефектоскопии используют растры, коллиматоры, маски и защитные экраны:
1. для обеспечения более равномерного воздействия излучения на всю поверхность пленки;
2. для изменения энергетического спектра излучения;
3. для уменьшения влияния рассеивающего излучения;	1
4. с целью компенсации больших перепадов радиационной толщины ОК.

12. В электрорентгенографии (ксерографии) скрытое изображение получают на селеновых пластинах, а проявляют его с помощью:
1. растворов;
2. жидких красок;
3. порошков из крупных зерен;
4. мелкодисперсных порошков.	1

13. Низковольтные рентгеновские трубки обычно снабжаются окном, изготовленным из:
1. пластика;
2. бериллия;	1
3. стекла.
4. полиэтиленовой плёнки

14. Моноэнергетический рентгеновский пучок излучения:
1. представляет собой узкий пучок излучения, используемый для получения высококонтрастной рентгенограммы;
2. представляет собой пучок, включающий только характеристическое рентгеновское излучение;
3. представляет собой излучение в узком диапазоне длин волн.	1
4. ни один из вариантов ответа.

15. Ионизация газов при воздействии на них излучения используется в:
1. процессе сенсибилизации радиографических пленок;
2. рентгеновских трубках;
3. оборудовании генерирования высокого напряжения для питания рентгеновских трубок;
4. оборудовании для обнаружения излучения	1

16. Источник на основе иридия-192, время полураспада которого составляет 75 дней, обеспечивает сегодня оптимальную экспозицию данного объекта за 20 мин. Какое потребуется время экспозиции спустя 5 месяцев для получения снимка той же оптической плотности и при сохранении прочих условий ?
1. 10 мин.;
2. 20 мин.;
3. 1 час 20 мин.;	1
4. 6 часов.

17. Какие из перечисленных частиц или лучей имеют наивысший эффект ионизации воздуха?
1. a-частицы;	1
2. b-частицы;
3. нейтроны;
4. гамма-и рентгеновские лучи.

18. В рентгеновской трубке нить накала и фокусирующая чашка являются двумя основными частями:
1. анода;
2. катода;	1
3. выпрямителя;
4. рентгеновского трансформатора.

19. Уровень излучения, который посредством ионизации производит одну единицу количества электричества в сухом воздухе массой 0,0012933 г, известен как:
1. милликюри;
2. гамма-эквивалент;
3. рентген;	1
4. кюри.

20. Удельная активность радионуклида обычно измеряется в:
1. МэВ;
2. кюри на грамм;	1
3. рентген на час;
4. распад/секунда.

21. При соударении электрона с мишенью рентгеновской трубки большая часть его энергии преобразуется:
1. во вторичное рентгеновское излучение;
2. в коротковолновое рентгеновское излучение;
3. в тепловую;	1
4. в рентгеновское излучение с энергией соответствующей высокому напряжению на трубке.

22. Какой из перечисленных радионуклидов имеет самое длительное время полураспада?
1. тулий-170;
2. кобальт-60;
3. иридий-192;
4. цезий-137.	1

23. Как называется рентгеносенситометрический показатель числено равный тангенсу угла наклона прямолинейного участка характеристической кривой радиографической пленки?
1. градиент для пленок безэкранного типа;
2. чувствительность пленки к излучению (число чувствительности);
3. коэффициент контрастности.	1
4. ни один из вариантов ответа.

24. Какие два фактора наиболее сильно влияют на пригодность материала для изготовления заркала анода рентгеновской трубки?
1. Предел прочности и радиационный выход.
2. Температура плавления и магнитная проницаемость.
3. Электропроводность и предел прочности.
4. Атомный номер и температура плавления.	1

25. Назначение масла, циркулирующего в некоторых видах рентгеновских трубок, состоит в:
1. смазке движущихся частей;
2. поглощении вторичной радиации;
3. снижении требований к значениям анодного тока;
4. отводе тепла от анода.	1

26. Считается, что рентгеновская трубка с малым фокусным пятном предпочтительнее трубки с большим фокусным пятном, когда необходимо получить:
1. высокую проникающую способность генерируемого излучения;
2. лучшую детальность снимка;	1
3. меньший контраст деталей ок на снимке;
4. большую оптическую плотность почернения пленки.

27. Тонкие листы свинцовой фольги, находящиеся в близком контакте с рентгеновской пленкой в момент экспонирования, увеличивают плотность почернения вследствие того, что:
1. они флюоресцируют, испуская видимый свет;
2. они поглощают рассеивающее излучение;	1
3. они предотвращают вуалирование пленки от обратного рассеивающего излучения;
4. в процессе экспонирования фотонным излучением они испускают электроны, способствующие очувствлению пленки.

28. Две одинаковые пленки экспонировались при 150 кВ и обрабатывались в равных условиях. Какая будет темнее, если первая экспонировалась со свинцовыми экранами 0,05 мм?
1. вторая;
2. первая;	1
3. обе пленки потемнеют одинаково;
4. для ответа необходимо знать тип пленки.

29. Причиной произвольного появления на снимках четких, похожих на птичьи следы, почернений, не являющихся проявлением каких-либо дефектов, является:
1. слишком долгое проявление в истощенном проявителе;
2. засветка пленки природными космическими лучами во время хранения;
3. статическое электричество, возникающее от трения;	1
4. недостаточная промывка после фиксирования.

30. Назначение масла, циркулирующего в некоторых видах рентгеновских трубок, состоит в:
1. смазке движущихся частей;
2. поглощении вторичной радиации;
3. снижении требований к значениям анодного тока;
4. отводе тепла от анода.	1

31. Ускоряющее напряжение, время экспонирования и расстояние между источником и пленкой являются тремя наиболее важными управляемыми факторами рентгеновского облучения. Четвертым фактором,от которого зависит экспозиция, является:
1. размер сфокусированного пятна;
2. температура;
3. расстояние от накала до фокусируемого пятна;
4. ток трубки (в миллиамперах).	1

32. Фильтры, устанавливаемые на излучателе рентгеновской трубки:
1. интенсифицируют рентгеновский пучок благодаря вторичной радиации;
2. отфильтровывают коротковолновое рентгеновское излучение;
3. отфильтровывают мягкое излучение, обеспечивая однородность радиации.	1
4. ни один из вариантов ответа.

33. Радиоактивный источник Кобальт-60 имеет среднюю энергию гамма-квантов.
1. 1,25 КэВ;
2. 0,67 МэВ;
3. 1,25 МэВ;	1
4. 670 КэВ

34. Почему время экспонирования необходимо увеличить в 4 раза при увеличении фокусного расстояния в 2 раза? Потому, что:
1. интенсивность излучения экспоненциально убывает с увеличением фокусного расстояния.
2. интенсивность излучения обратно пропорциональна квадратному корню из фокусного расстояния.
3. интенсивность излучения обратно пропорциональна квадрату фокусного расстояния.	1
4. влияние рассеянного излучения возрастает с увеличением фокусного расстояния.

35. Рентгеновская трубка рассчитана на максимальное анодное напряжение 250 кВ. К этой трубке можно приложить:
1. 250000 В амплитудного ускоряющего напряжения;	1
2. 250 кВ эффективного ускоряющего напряжения;
3. 250000000 кВ среднеквадратичного напряжения;
4. 250 кВ среднего напряжения.

36. Регулятор напряжения, представляющий собой трансформатор с железным сердечником и единственной обмоткой, имеющей ряд отводов от различных точек обмотки, носит название:
1. высоковольтный трансформатор:
2. накальный трансформатор;
3. автотрансформатор;	1
4. силовой трансформатор.

37. В рентгеновском аппарате переменный ток должен преобразовываться в пульсирующий постоянный ток - ток одного направления. Это преобразование осуществляется с помощью:
1. трансформатора;
2. выпрямителей;	1
3. анодов;
4. катодов.

39. Кроме применения в качестве фильтра, экраны из веществ с большим атомным номером, такие как свинец или сплав сурьмы со свинцом, дополнительно:
1. позволяют уменьшить расстояние между пленкой и источником;
2. обеспечивают некоторое усиливающее воздействие на оптическую плотность снимка;	1
3. позволяют использовать более чувствительную пленку;
4. снижают зернистость снимка.

40. Наиболее значимым фактором, определяющим поглощение образцом рентгеновского излучения, является:
1. толщина образца.
2. плотность образца.
3. атомный номер материала.	1
4. модуль Юнга материала.

41. Две одинаковые пленки экспонировались при 150 кВ и обрабатывались в равных условиях. Какая будет темнее, если первая экспонировалась со свинцовыми экранами 0,05мм?
1. вторая;
2. первая;	1
3. обе пленки потемнеют одинаково;
4. для ответа необходимо знать тип пленки.

42. Геометрическая нерезкость на снимке:
1. прямо пропорциональна расстоянию между ОК и пленкой и обратно пропорциональна размеру фокусного пятна;
2. прямо пропорциональна размеру фокусного пятна и обратно пропорциональна расстоянию между ОК и источником;	1
3. обратно пропорциональна расстоянию между ОК и пленкой и прямо пропорциональна расстоянию между источником и ОК;
4. обратно пропорциональна размеру фокусного пятна и расстоянию между ОК и пленкой.

43. Изображения дефектов на ближней к источнику стороне ОК становятся менее различимыми по мере того, как:
1. расстояние между источником и ОК увеличивается;
2. толщина ОК увеличивается;	1
3. размер фокусного пятна уменьшается;
4. толщина ОК уменьшается.

44. Фильтрация рентгеновского излучения трубкой является функцией:
1. толщины и материала окна трубки;	1
2. ускоряющего напряжения;
3. расстояния между источником и ОК;
4. материала, использованного для мишени.

45. Рентгеновские пленки с крупным размером зерна:
1. дают снимки с лучшим разрешением, чем с мелким зерном;
2. имеют меньшую чувствительность, чем пленки с относительно мелким зерном;
3. имеют большую чувствительность, чем пленки с относительно мелким зерном;	1
4. потребуют большего времени экспозиции для получения качественного снимка, чем пленки с относительно мелким зерном.

46. Образование пар наблюдается, когда электромагнитное излучение содержит фотоны в диапазоне энергии:
1. 0,025 – 0,1 МэВ;
2. 30 – 50 МэВ;
3. 1,02 МэВ и более;	1
4. 0,1 – 1,0 МэВ.

47. Фильтры, устанавливаемые между рентгеновской пленкой и ОК, снижают уровень рассеянного излучения, взаимодействующего с пленкой:
1. благодаря поглощению длинноволновой части первичного излучения;	1
2. благодаря поглощению коротковолновой части первичного излучения;
3. благодаря поглощению обратного рассеянного излучения;
4. благодаря снижению интенсивности рассеянного ОК излучения.

48. Какой материал наиболее часто используется для изготовления мишени рентгеновских трубок:
1. медь;
2. углерод;
3. бериллий;
4. вольфрам.	1

49. Максимальный диапазон толщины ОК, при котором еще можно получить снимок на одной пленке с удовлетворительной для расшифровки плотностью почернения, определяется величиной, которая называется:
1. контрастом радиационного изображения ОК;
2. чувствительностью пленки:
3. широтой пленки;	1
4. пределом разрешения пленки.

50. Почти все виды гамма-графии выполняются с использованием:
1. естественных изотопов;
2. иридия-192 или кобальта-60;	1
3. радия;
4. тулия-170.

51. Два однотипных радионуклидных источника с одинаковой активностью имеют разные удельные активности. Источник с большим значением удельной активности:
1. будет иметь меньшие активные части, чем источник с меньшей величиной удельной активности;	1
2. будет иметь более короткий период распада, чем источник с меньшей величиной удельной активности;
3. будет генерировать более жесткое гамма-излучение, чем источник с меньшей величиной удельной активности;
4. будет иметь большие размеры активной части, чем источник с меньшей величиной удельной активности.

52. Изображения дефектов на ближней к источнику стороне ОК становятся менее различимыми по мере того как:
1. расстояние между источником и ОК увеличивается;
2. толщина ОК увеличивается;	1
3. размер фокусного пятна уменьшается;
4. толщина ОК уменьшается.

53. Импульсные рентгеновские трубки обычно сконструированы для производства электронов, для ускорения одним из следующих способов:
1. горячей эмиссией;
2. автоэлектронной эмиссией;	1
3. изменением магнитного поля первичной обмотки трансформатора;
4. высокочастотными волнами.

54. Обычно качество рентгеновского оборудования наилучшим образом определяется с помощью:
1. отсчетов по денситометру;
2. измерения зоны неравномерности свечения экрана;
3. стандартных эталонов чувствительности или индикаторов качества.	1
4. 1 и 2

55. Главное требование, касающееся лучшей геометрии формирования изображения, формулируется следующим образом:
1. рентгеновское излучение должно испускаться фокусным пятном настолько большого размера, насколько это позволяет остальные условия;
2. расстояние между источником излучения и ок должно быть, по возможности, малым;
3. пленка должна располагаться как можно дальше от ок;
4. центральный пучок излучения должен, по возможности, совпадать с перпендикуляром к поверхности пленки.	1

56. Для использования принципа проекционного увеличения:
1. следует устанавливать ок в точке, которая делит пополам расстояние между источником и пленкой;
2. фокусное пятно источника излучения должно быть весьма малым;	1
3. ок должен иметь равномерную толщины.
4. ни один из вариантов ответа

57. Поглощение рентгеновского излучения зависит от:
1. Толщины и плотности материала;
2. Атомного номера вещества;
3. От “1” и от “2”;	1
4. Ни от “1”, ни от “2”.

58. Какой материал наиболее часто используется для изготовления мишени рентгеновских трубок:
1. медь;
2. углерод;
3. бериллий;
4. вольфрам.	1

59. Формула (ток в МА х время/расстояние2):
1. используется для вычисления градиента пленки;
2. представляет закон взаимозависимости;
3. используется для определения контрастности деталей снимка;
4. представляет экспозиционный фактор.	1

60. Нагрузка, которая может прикладываться к аноду рентгеновской трубки, определяется, главным образом:
1. составом катода;
2. размером фокусного пятна и эффективностью системы охлаждения анода;	1
3. расстоянием между анодом и катодом;
4. формой ускоряющего напряжения.

61. Кассеты рентгеновской пленки обычно имеют с тыльной стороны толстый лист свинца, не соприкасающийся с пленкой; его назначение:
1. Увеличить яркость экрана;
2. Защитить пленку от обратного рассеяния;	1
3. И “1” и “2”;
4. Ни “1”, ни “2”.

62. Свинцовый лист с малым отверстием, устанавливаемый между рентгеновской трубкой и пленкой, предназначен:
1. для определения размера фокусного пятна;	1
2. для измерения интенсивности рентгеновского излучения;
3. для фильтрации рентгеновского излучения.
4. 2 и 3.

63. Наиболее эффективный способ охлаждения рентгеновской трубки состоит:
1. в отдаче теплового излучения, когда анод достигает такой температуры, что излучает значительное количество тепла;
2. в охлаждении обдувом воздуха;
3. в охлаждении анода циркулирующей водой или маслом;	1
4. в использовании ребристого внешнего радиатора.

64. Растворителем в проявителе является вода. Она должна быть:
1. “питьевого” качества;
2. дистиллированная;	1
3. мягкая;
4. жесткая.

65. Что наиболее часто используется для регулировки контраста изображения?
1. Изменение фокусного расстояния.
2. Изменение анодного тока.
3. Изменение анодного напряжения.	1
4. Изменение размеров фокусного пятна.

66. При радиографии стального ОК толщиной менее 2,5 см:
1. кобальт-60 обеспечил бы большую чувствительность контроля, чем рентгеновская установка с ускоряющим напряжением 250 кВ;
2. рентгеновская установка с ускоряющим напряжением 250 кВ обеспечила бы большую чувствительность контроля, чем кобальт-60;	1
3. использование флюоресцирующих экранов обеспечило бы получение снимков более высокого качества, чем при использовании экранов из свинцовой фольги;
4. применение экранов из свинцовой фольги потребовало бы более короткой экспозиции, чем флюоресцирующие экраны.

67. Радиографический снимок с экспозицией 12 мА.мин. позволяет получать оптическую плотность почернения 0,8. Желательно увеличить плотность почернения в этом районе до 2,0. При изучении характеристической кривой данной пленки обнаружено, что разность значений, соответствующая точкам 0,8 и 2,0 по оси плотностей будет равна 0,76. Антилогарифм 0,76 соответствует величине 5,8. Какова должна быть экспозиция, чтобы получилась требуемая плотность почернения 2,0?
1. 9 мА.мин;
2. 21 мА.мин;
3. 69,6 мА.мин;	1
4. 16 мА.мин.

68. В процессе фотоэлектрического взаимодействия:
1. испускаются электроны;	1
2. испускаются характеристические рентгеновские лучи;
3. испускаются вторичные фотоны;
4. все вышеуказанное.

69. В микрорентгенографии:
1. обычно применяется очень мягкое рентгеновское излучение;
2. обычно используется ускоряющее напряжение от 5 до 160 кВ;
3. часто применяется более мелкозернистый материал пленки, чем в обычной радиографии;
4. все перечисленное справедливо.	1

70. Две основные причины излишне высокой плотности радиографических изображений:
1. недостаточная промывка и перепроявление;
2. загрязнение фиксажа и недостаточная промывка;
3. переэкспонирование и загрязнение фиксажа;
4. переэкспонирование и перепроявление.	1

71. Промежуток времени от момента погружения пленки в раствор фиксажа до момента исчезновения белых незасвеченных участков называется:
1. временем осветления;	1
2. временем фиксирования;
3. временем дубления;
4. временем окисления.

72. Радиографическая чувствительность зависит от:
1. зернистости пленки;
2. нерезкости изображения дефекта на пленке;
3. контрастности изображения дефекта на пленке;
4. всех вышеупомянутых факторов.	1

73. Наиболее доступным средством уменьшения утомляемости оператора в флюороскопии является:
1. обеспечение оператора специальными стеклами;
2. установка фильтра перед выходным экраном;
3. изменение интенсивности фонового освещения;
4. периодическая смена оператора.	1

74. Радиографический снимок сделан при ускоряющем напряжении 500 кВ, если при сохранении всех прочих условий это напряжение увеличивать, то:
1. будет наблюдаться значительное увеличение зернистости, если использовалась пленка высокой чувствительности;
2. будет наблюдаться значительное уменьшение зернистости, если использовалась пленка низкой чувствительности;
3. будет происходить незначительное изменение зернистости пленки.	1
4. ни один из вариантов ответа.

75. Растворителем в проявителе является вода. Она должна быть:
1. "питьевого качества";	1
2. дистиллированная;
3. мягкая;
4. жесткая.

76. Доза ионизирующего излучения, воздействующего на ОК:
1. пропорциональна интенсивности излучения и времени;	1
2. представляет собой интенсивность в единицу времени;
3. прямо пропорциональна интенсивности излучения и обратно пропорциональна времени;
4. изменяется экспоненциально во времени и пропорционально интенсивности.

77. Какие из перечисленных факторов не оказывают влияния на плотность почернения пленки:
1. тип пленки;
2. размер пленки;	1
3. общее количество радиации от фотонного источника;
4. тип экрана, усиливающего действие радиации.

78. Из-за геометрических факторов, таких как размер фокусного пятна источника, расстояние между источником и ОК и расстояние между ОК и пленкой, возникает размытость изображения, которая называется:
1. астигматическим эффектом;
2. вариацией фокуса;
3. геометрической нерезкостью изображения;	1
4. ни одно из перечисленных названий не является правильным.

79. Двумя факторами, в значительной степени влияющими на выбор материала для изготовления мишени рентгеновской трубки, являются:
1. прочность на разрыв и предел текучести;
2. магнитная индукция;
3. электрическое сопротивление;
4. атомный номер и точка плавления.	1

80. Причиной необходимости четырехкратного увеличения времени экспозиции при удвоении расстояния между источником и пленкой является то, что:
1. интенсивность излучения снижается по экспоненте, когда расстояние между источником и пленкой увеличивается;
2. интенсивность излучения обратно пропорциональна корню квадратному из расстояния от источника до пленки;
3. интенсивность излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника до пленки;	1
4. влияние рассеивающей радиации увеличивается по мере увеличения расстояния между источником и пленкой.

81. Причиной плохой радиографической резкости может быть:
1. размер фокусного пятна;
2. расстояние между источником и пленкой;
3. плохой контакт между пленкой и экраном;
4. все вышеуказанное.	1

82. Известно, что может существовать предел увеличения плотности почернения пленки при увеличении экспозиции. Увеличение экспозиции сверх этого предела приводит к фактическому снижению плотности почернения. Это явление носит название:
1. плотностно-яркостный поворот;
2. инверсия контраста объекта;
3. инверсия контраста пленки;
4. соляризация.	1

83. Радиографическая чувствительность зависит от:
1. зернистости пленки;
2. нерезкости изображения дефекта на пленке;
3. контрастности изображения дефекта на пленке;
4. всех вышеупомянутых факторов.	1

84. Пребывание пленки между свинцовыми экранами во влажной атмосфере и при высокой температуре в течение длительного времени приводит к:
1. повышению чувствительности за счет снижения остальных характеристик;
2. ее вуалированию;	1
3. появлению дифракционных полос;
4. появлению древовидных засвеченных участков после обработки.

85. Количественная мера почернения пленки носит название:
1. разрешающая способность;
2. оптическая плотность;	1
3. контрастность;
4. радиографическая контрастность.

86. Кривая зависимости плотности почернения пленки от логарифма экспозиции или относительной экспозиции называется:
1. кривой чувствительности;
2. кривой “плотность-экспозиция”;
3. характеристической кривой;	1
4. кривой интенсивности рентгеновского излучения.

87. Геометрическую нерезкость можно уменьшить лучше всего:
1. используя источник большого диаметра;
2. используя более чувствительную пленку;
3. увеличивая расстояние между источником и пленкой;	1
4. увеличивая расстояние между образцом и пленкой.

88. Санитарные правила требуют, чтобы все контейнеры для транспортировки радионуклидов:
1. Имели уплотнение крышки;
2. Были огнеупорны;
3. Были ударопрочны;
4. Отвечали требованиям “1”, “2”, “3”.	1

89. Основное различие между радиографией и флуороскопией:
1. флуороскопия обладает большей чувствительностью;
2. флуороскопия дает позитивное, а радиография негативное изображение;
3. флуороскопическое изображение ярче;
4. флуороскопия дает изображение в реальном времени.	1

90. При напряжениях свыше 400 кВ использование свинца в качестве защиты от излучения может представлять серьезные трудности конструкторского характера. Какой из перечисленных материалов мог бы использоваться для этих целей для замены свинца в случае необходимости преодоления упомянутых трудностей?
1. алюминий;
2. бетон;	1
3. сталь;
4. бор.

91. Термин, используемый для определения радиационного размера наименьшего фрагмента изображения радиографического снимка:
1. чувствительность радиационного контроля;
2. нерезкость изображения;	1
3. радиографический контраст;
4. контрастность.

92. График зависимости между толщиной материала, ускоряющим напряжением и экспозицией называется:
1. барограмма;
2. номограмма для определения экспозиций;	1
3. характеристическая кривая;
4. Н и Д-кривая.

93. Особый радиографический метод, требующий раздельных экспозиций из различных точек двух снимков одного и того же ОК и позволяющий получить трехмерное изображение этого объекта при одновременном рассматривании их в оптическом приборе. носит название:
1. флюороскопии;
2. щелевой радиографии;
3. стереорадиографии;	1
4. параллельной радиографии.

94. Двумя факторами, в значительной степени влияющими на выбор материала для изготовления мишени рентгеновской трубки, являются:
1. прочность на разрыв и предел текучести;
2. магнитная индукция;
3. электрическое сопротивление;
4. атомный номер и точка плавления.	1

95. Активность фиксажа снижается спустя некоторое время после начала его использования вследствие:
1. испарения активных компонентов;
2. поглощения эмульсионным слоем активных компонентов;	1
3. накоплением в растворе фиксажа растворимых солей серебра;
4. осаждения активных компонентов на дно сосуда, содержащего раствор.

96. При ручной обработке для равномерного проявления всей поверхности пленки:
1. следует ее поместить в сушильное устройство сразу после окончания проявления;
2. следует осуществлять перемешивание проявителя с помощью механической мешалки или центробежного насоса;
3. следует во время проявления встряхивать пленку;	1
4. следует перенести пленку из проявителя сразу в закрепитель.

97. Ослабление гамма-излучения в области энергий, обычно используемых для просвечивания ОК, осуществляется за счет:
1. Фотоэлектрического поглощения;
2. Эффекта комптона;
3. Обоих видов “1” и “2”;	1
4. Без участия видов поглощения, указанных в “1” и “2”.

98. Правильный выбор типа пленки, которая будет использована для R-контроля определенных деталей, зависит от:
1. толщины детали;
2. вещества, из которого изготовлен образец;
3. диапазона напряжений имеющегося R-аппарата;
4. всего вышеперечисленного.	1

99. Увеличение энергии фотонного излучения:
1. значительно снижает средний градиент характеристической кривой;
2. значительно повышает средний градиент характеристической кривой;
3. увеличивает крутизну характеристической кривой;
4. оказывает незначительное влияние на форму характеристической кривой.	1

100. Количественной мерой почернения пленки является:
1. оптическая резкость.
2. оптическая плотность.	1
3. контрастность пленки.
4. радиографический контраст.

101. Отличительной характеристикой высокоэнергетической радиографии является:
1. обеспечение сравнительно высокого контраста радиационного изображения деталей;
2. обеспечение сравнительно высокого их радиографического контраста;
3. возможность контроля сравнительно толстых ОК с высокой степенью поглощения;	1
4. имеют место все три перечисленные особенности.

102. В дефектоскопии обычно свинцовые усиливающие экраны широко используются, когда применяется:
1. радиоскопический метод;
2. низкоэнергетическая радиография;
3. радиография с источником излучения свыше 100 кВ;	1
4. электрорентгенография.

103. Какие из перечисленных операций выполняются первыми при расшифровке радиографических снимков?
1. выявление изделий, не содержащих дефекты;
2. отбраковка изделий;
3. выявление дефектов согласно техническим требованиям, правилам контроля и стандартам;	1
4. определение правильности условий и режимов контроля.

104. Какой из перечисленных видов стекла должен использоваться в качестве защитного окна в флюороскопическом оборудовании?
1. пирекс;
2. свинцовое стекло;	1
3. оптическое стекло;
4. стекло с содержанием окисла бария.

105. Проникающая способность рентгеновского излучения определяется:
1. напряжением или длиной волны;	1
2. временем;
3. силой тока трубки;
4. расстоянием между источником и объектом.

106. Свинцовая литера “В” прикрепляется к оборотной стороне кассеты с пленкой для определения:
1. чувствительности;
2. наличия обратного рассеянного излучения;	1
3. радиографической контрастности;
4. интенсивности первичного излучения.

107. В каких единицах измеряется эквивалентная доза в системе СИ?
1. кюри;
2. г.экв.Rа;
3. зивертах;	1
4. радах.

108. Какой из перечисленных факторов не является определяющим для контраста радиационного изображения деталей ОК?
1. материал образца;
2. энергия излучения;
3. тип применяемой пленки;
4. интенсивность и распределение рассеянной радиации.	1

109. Если при получении радиографического снимка потребовалось время экспонирования 60 сек при расстоянии между источником и пленкой 1,22 м, какое потребовалось бы время экспозиции для получения эквивалентной оптической плотности после того, как расстояние между источником и пленкой увеличено до 1,53 м?
1. 75 сек;
2. 94 сек;	1
3. 48 сек;
4. 38 сек.

110. Для увеличения радиографической широты с целью обеспечить одновременный контроль ОК с различной толщиной:
1. следует использовать флюороскопический экран;
2. можно зарядить кассету двумя одинаковыми пленками, одну поверх другой;
3. можно зарядить кассету двумя пленками разной чувствительности;	1
4. ни одно из перечисленных выше средств неприменимо для увеличения широты.

111. Мелкозернистая и крупнозернистая пленки экспонировались и фотообрабатывались в одинаковых условиях в течение 1 мин., какая пленка будет темнее?
1. мелкозернистая;
2. крупнозернистая;	1
3. для ответа необходимо знать энергию излучения;
4. обе пленки будут иметь одинаковую степень почернения.

112. Большой размер источника можно компенсировать:
1. увеличением расстояния между источником и образцом;	1
2. добавлением свинцовых экранов;
3. увеличением расстояния между образцом и пленкой;
4. увеличением полутени.

113. В системе СИ единицей поглощенной дозы является:
1. грей (1 гр - 100 рад);	1
2. рад (1 рад - 0,01 гр);
3. бэр (1 бэр - 0,01 дж/кг);
4. дж/кг (1 дж/кг - 10 бэр).

114. Для чего после проявления снимок помещают в раствор уксусной кислоты?
1. для удаления нерастворимых в щелочи продуктов распада проявителя;
2. для улучшения равномерности обработки поверхности пленки;
3. для ускорения последующего фиксирования;
4. для замедления предыдущего проявления.	1

115. По мере проникновения излучения в вещество:
1. в прошедшем излучении появится длинноволновая составляющая;	1
2. его спектральный состав становится более коротковолновым;
3. происходит ослабление длинноволновой части спектра.
4. ни один из вариантов ответа

116. Преимущество индивидуальных дозиметров, используемых для контроля получаемой персоналом дозы облучения, состоит в том, что:
1. обеспечивает постоянную регистрацию накапливаемой дозы;
2. обеспечивает отсчет полученной дозы - прямой или с помощью отдельного измерительного устройства;
3. предназначены для регистрации излучений в широком диапазоне энергий;
4. обладают всеми перечисленными выше качествами.	1

117. Какова предельно допустимая доза для лиц категории А?
1. 0,5 бэр/год;
2. 0,5 бэр/квартал;
3. 2,0 бэр/год;	1
4. 0,25 бэр/год.

118. Заряд ионов одного знака, возникающих при полном торможении всех частиц в объеме воздуха, деленный на массу этого объема, называется:
1. поглощенной дозой;
2. эквивалентной дозой;
3. экспозиционной дозой;	1
4. ионизационной постоянной воздуха.

119. Большинство радиографических пленок имеют максимум спектральной чувствительности в оптическом диапазоне:
1. в фиолетовой области;	1
2. в инфракрасной области;
3. в желто-зеленой области;
4. во всех перечисленных областях.

120. Как называется нерезкость, обусловленная размером фокусного пятна и расстоянием между источником, объектом и пленкой?
1. собственная;
2. геометрическая;	1
3. рассеяния;
4. общая.

121. Средняя энергия, переданная веществу в элементарном объеме, деленная на массу вещества в этом объеме, называется:
1. поглощенной дозой;	1
2. эквивалентной дозой вещества;
3. экспозиционной дозой;
4. мощностью поглощенной дозы.

122. Наличие радиационного фона при радиографическом контроле создает:
1. изображение повышенного контраста;
2. фотографическую вуаль;	1
3. дополнительные артефакты на снимке;
4. необходимость производить контроль с более высокой энергией.

123. Энергия фотонов характеристического излучения:
1. падает с увеличением атомного номера;
2. увеличивается с увеличением атомного номера;	1
3. не зависит от атомного номера;
4. определяется числом электронов на внешних оболочках атома.

124. Свинцовая фольга, находящаяся в непосредственном контакте с рентгеновской пленкой:
1. усиливает рассеянное излучение в большей степени, чем первичное излучение;
2. уменьшает контрастность радиографического изображения;
3. усиливает первичное излучение в большей степени, чем рассеянное излучение;	1
4. не должна использоваться при гамма-контроле.

125. Активация рентгеновской пленки в процессе проявления посредством механической мешалки или центробежного насоса может:
1. ускорить процесс проявления;
2. способствовать освежению проявителя;	1
3. вызвать нежелательные потоки избирательного направления;
4. вызвать ретикуляцию.

126. Основная форма преобразования энергии при ударе электрона в мишень рентгеновской трубки имеет результатом:
1. первичное рентгеновское излучение;
2. вторичное рентгеновское излучение;
3. коротковолновое рентгеновское излучение;
4. выделение тепла.	1

127. Тот факт, что газы, на которые воздействует излучение, становятся электропроводящими, делает их полезными:
1. для преобразования рентгеновского излучения;
2. при изготовлении рентгеновских трубок;
3. при изготовлении масок;
4. для изготовления оборудования обнаружения радиации.	1

128. Раствор проявителя становится непригодным к употреблению, когда количество добавляемого освежителя:
1. становится равным первоначальному объему проявителя;	1
2. в 2-3 раза превышает первоначальный объем проявителя;
3. в 5-7 раз превышает первоначальный объем проявителя;
4. в 10 раз превышает первоначальный объем проявителя.

129. Назовите внесистемную единицу поглощенной дозы:
1. грей;
2. рад;	1
3. рентген;
4. кюри.

130. Количество радиации, воздействующее на единицу площади:
1. равно произведению интенсивности радиации и времени;	1
2. представляет собой интенсивность в единицу времени;
3. прямо пропорционально интенсивности и обратно пропорционально времени;
4. изменяется экспоненциально во времени и пропорционально интенсивности.

131. Какая из перечисленных технических переменных наиболее часто используется для подбора величины контрастности объекта?
1. расстояние между источником и пленкой;
2. ток трубки;
3. ускоряющее напряжение;	1
4. размер фокусного пятна.

132. Для того, чтобы увеличить интенсивность R-излучения:
1. ток трубки должен возрастать;	1
2. ток трубки должен падать;
3. контролируемый образец должен быть отодвинут дальше от пленки;
4. необходимо снизить напряжение на трубке.

133. Металл, с помощью которого формируется изображение на рентгеновской пленке:
1. олово;
2. серебро;	1
3. вольфрам;
4. железо.

134. Основное различие между радиографией и флюороскопией:
1. флюороскопия обладает большей чувствительностью;
2. флюороскопия дает позитивное, а радиография негативное изображение;
3. ответы 2 и 4
4. флюороскопия дает изображение в реальном времени.	1

135. Удельная активность Кобальта-60 зависит от:
1. времени, которое материал был в реакторе;	1
2. атомного номера материала;
3. потока гамма-лучей, под которыми он экспонировался;
4. значение модуля юнга материала.

136. Минимальная оптическая плотность почернения пленки по ГОСТ 7512-82:
1. 0,8;
2. 1,5;	1
3. 2,2;
4. 3,0.

137. В отношении качества какие три фактора должны учитываться при выборе расстояния между источником и пленкой?
1. активность источника, тип пленки, толщина материала;
2. активность источника, размер пленки, толщина материала;
3. размер источника, активность источника, расстояние между образцом и пленкой;
4. размер источника, толщина образца, геометрическая нерезкость.	1

138. При радиографии сварного шва трубы было обнаружено изображение небольшого размера светлой нерегулярной формы в области сварного шва. Это изображение вероятнее всего вызвано присутствием:
1. пор;
2. шлаковых включений;
3. вольфрамовых включений;	1
4. неадекватного образования.

139. При замене мелкозернистой пленки крупнозернистой имеет место:
1.изменение качества снимка;
2увеличение разрешения изображения;
3. уменьшение разрешения изображения;	1
4. ни один из вышеизложенных пунктов не будет выполняться на практике.

140. Какой из перечисленных факторов влияет на нерезкость изображения на пленке :
1. фокусное расстояние;
2. ток трубки;
3. размер фокусного пятна;
4. ответы 1 и 3.	1

END

## Спец_общий
1. Атом состоит из:
а) протонов и нейтронов;
б) ядра и электронной оболочки;		1
в) нейтронов и позитронов;
г) ядра и позитронной оболочки.

2. Рентгеновское излучение – это
а) фотоны		1
б) α-частицы;
в) β-частицы;
г) нейтрино.

3. Какой источник g-излучения необходимо выбрать для контроля объекта толщиной 30 мм:
а) 170Tm, 75Se;
б) 170Tm, 192I;
в) 192Ir, 137Cs;		1
г) 75Se, 60Co.

4. Перекрытие участков радиографических снимков должно быть не менее:
а) 10 мм;
б) 30 мм;
в) 20 мм;		1
г) 40 мм.

5. Линейные ускорители ускоряют
а) a-частиц и нейтронов.
б) нейтроны;
в) нейтрино;
г) электроны		1

6. Ускоритель микротрон ускоряет
а) электроны;		1
б) позитроны;
в) протоны;
г) нейтрины.

7. Бетатрон – это ускоритель
а) электронов;		1
б) протонов и нейтронов;
в) нейтронов;
г) a-частиц и нейтронов.

8. Какой изотоп излучает более «жесткое» излучение?
а) 75Se;
б) 192Ir;
в) 60Co;		1
г) 170Tm.

9. Какой изотоп излучает мягкое излучение?
а) 75Se;		1
б) 192Ir;
в) 137Cs;
г) 60Co.

10. Какой изотоп необходимо применять для контроля изделий из магния, алюминия?
а) 170Tm;		1
б) 75Se;
в) 192Ir;
г) 137Cs.

11. Какой изотоп необходимо применять для контроля изделий из вольфрама с толщиной до 50 мм?
а) 75Se;
б) 192Ir;
в) 137Cs;
г) 60Co.		1

12. Какие из рентгеновских аппаратов относятся к импульсным?
а) «РУП 200-5-2»;
б) «РАП-160-6-10Н»;
в) «Мира-2Д»;		1
г) «РУП 60-20».

13. Какой из рентгеновских аппаратов относится к аппаратам непрерывного действия?
а) «Нора»;
б) «Мира-2Д»;
в) «РУП 200-5»;		1
г) «Арина 05-2М».

14. Допустимая вуаль радиографических пленок по ГОСТу
а) 010 о.е.;
б) 015 о.е.;		1
в) 020 о.е.;
г) 030 о.е.

15. Какие типы рентгеновских пленок относятся к безэкранным?
а) РТ-5;		1
б) РТ-1;		1
в) РМ-1;
г) РМ-В.

16. Укажите I класс радиографических пленок:
а) РМ-1;
б) РМ-6;
в) РТ-1Д;
г) РТ-5.		1

17. К какой пленке относится коэффициент контрастности больше 4,0?
а) РМ-6;
б) РТ-2;
в) РТ-1;
г) РТ-5.		1

18. Какой вид взаимодействия излучения с веществом наиболее вероятный при энергии излучения более 1,2 МэВ?
а) Фотоэффект;
б) Комптоновский эффект;
в) эффект образования пар электрон – позитрон;		1
г) превращение позитрона в нейтрон.

19. Источник на основе иридия-192, время полураспада которого составляет 75 дней, обеспечивает сегодня оптимальную экспозицию данного объекта за 20 мин, Какое потребуется время экспозиции спустя 5 месяцев для получения снимка той же оптической плотности и при сохранении прочих условий?
а) 10 мин;
б) 20 мин;
в) 1 ч 20 мин;		1
г) 6 часов.

20. К какому типу детекторов относятся пропорциональные счетчики?
а) ионизационному;		1
б) синтиляционному;
в) фотографическому;
г) полупроводниковому.

21. Оптическая плотность снимка после экспозиции g-излучения равна 2 о.е.п. Во сколько раз ослабился первичный поток света?
а) в 2 раза;
б) в 5 раз;
в) в 10 раз;
г) в 100 раз.		1

22. Минимальная оптическая плотность радиографического снимка, допускаемая по ГОСТ 7512-82
а) 0,5 о.е.п.
б) 1,0 о.е.п.;
в) 1,5 о.е.п.		1
г) 2 .е.п.

23. Из какого металла должны быть изготовлены маркировочные знаки?
а) алюминий;
б) железо;
в) свинец;		1
г) вольфрам.		1

24. Из какого металла изготовлен корпус радиационной головки аппарата «Гаммарий 192/120»?
а) нержавеющая сталь;
б) железо;
в) обедненный уран;		1
г) вольфрам.

25. Наименьшая глубина канавки в канавочном эталоне чувствительности № 2
а) 0,1;
б) 0,2;
в) 0,5;		1
г) 1,5.

26. Наименьшая глубина канавки в канавочном эталоне чувствительности № 3
а) 0,1 мм;
б) 0,2 мм;
в) 0,5 мм;
г) 1,5 мм.		1

27. Наименьший диаметр проволоки проволочного эталона чувствительности № 1
а) 0,05 мм;		1
б) 0,1 мм;
в) 0,15 мм;
г) 0,2 мм.

28. Сколько классов требуемой чувствительности устанавливает ГОСТ 7512-82?
а) 1;
б) 2;
в) 3;		1
г) 4.

29. Сколько классов допустимых размеров одиночных дефектов (пор и включений) в сварных соединениях в зависимости от толщины устанавливает ГОСТ 23055-75?
а) 2;
б) 3;
в) 5;
г) 7.		1

30. К какому классу дефектности по ГОСТ 23055-75 относятся распределительные газопроводы?
а) 3;
б) 4;
в) 6;		1
г) 7.

31. Как уменьшить геометрическую нерезкость?
а) выбрать источник с маленьким фокусом;		1
б) взять высококонтрастную пленку;
в) увеличить фокусное расстояние;		1
г) найти оптимальную экспозицию;

32. Как уменьшить контрастностную нерезкость радиографического снимка?
а) увеличить фокусное расстояние;
б) увеличить экспозицию;
в) взять высококонтрастную пленку;		1
г) увеличить время проявления.

33. Указать минимальное количество экспозиционных участков при радиографическом фронтальном контроле трубопроводов Æ 219 мм.
а) 2 шт;
б) 3 шт;
в) 4 шт;		1
г) 5 шт.

34. В каких случаях применяется двухпленочная зарядка кассеты?
а) для съемки ответственных конструкций;		1
б) для увеличения чувствительности снимков;
в) для определения местоположения дефектов по глубине;
г) для страховки от некачественной радиографической пленки.		1

35. Какой максимальный угол допускается в радиографическом контроле между источником излучения и нормалью к поверхности пленки?
а) 250;
б) 350;
в) 450;		1
г) 550.

36. Регулятор напряжения, представляющий собой трансформатор с железным сердечником и единственной обмоткой, имеющей ряд отводов от различных точек обмотки, носит название:
а) высоковольтный трансформатор:
б) накальный трансформатор;
в) автотрансформатор;		1
г) силовой трансформатор.

37. При какой радиографической толщине применяются два канавочных эталона чувствительности?
а) 4 мм;
б) 6 мм;
в) 8 мм;
г) 40 мм.		1

38. Время выдержки проявляющего раствора проявителя «Рентген-2» до начала проявления радиографического снимка
а) 2 часа;
б) 6 часов;
в) 8 часов;
г) 12 часов.		1

39. Минимально выявляемая ширины раскрытия трещин при радиографическом контроле по ГОСТ 7512-82
а) 0,05 мм;
б) 0,1 мм;		1
в) 0,2 мм;
г) 0,25 мм.

40. Какие дефекты не выявляются при радиографическом контроле согласно ГОСТ 7512-82?
а) равные половине чувствительности контроля;		1
б) равные чувствительности контроля;
в) равные удвоенной чувствительности контроля;
г) равные утроенной чувствительности контроля.

41. Предел дозы ионизационного излучения для персонала категории «А» за год
а) 10 мЗв;
б) 2 0 мЗв;		1
в) 50 мЗв;
г) 100 мЗв;

42. Мощность дозы ионизационного излучения на границе участка проведения радиографического контроля
а) 1мкЗв/час;
б) 1,2 мкЗв/час		1
в) 2 мкЗв/час;
г) 3 мкЗв/час.

43. Минимальная толщина усиливающих свинцовых экранов при энергии излучения 0,2 МэВ
а) 0,05 мм;		1
б) 0,09 мм;
в) 0,1 мм;
г) 0.2 мм.

44. Минимальная толщина усиливающих металлических экранов при энергии излучения источника 0,60 МэВ
а) 0,05 мм;
б) 0,09 мм;		1
в) 0,10 мм;
г) 0,2- мм.

45. Первичный документ по результам проведения радиационного контроля
а) рабочий журнал контроля;		1
б) технологическая карта;
в) заключение;
г) инструкция.

46. Допустимая величина разностей оптической плотности по полю радиографического снимка согласно ГОСТ 7512-82
а) 0,5 о.е.п;
б) 1,0 о.е.п;		1
в) 1,5 о.е.п;
г) 2,0 о.е.п.

47. Какие эталоны чувствительности желательно применить для выявления трещин?
а) канавочные;
б) пластинчатые с разной толщиной;
в) пластинчатые с разными диаметрами отверстий;
г) проволочные.		1

48. Допустимая максимальная величина оптической плотности радиографического снимка определяется в основном
а) применяемой пленкой;
б) источником энергии излучения;
в) характеристиками источника ионизирующего излучения;
г) характеристиками негатоскопа.		1

49. На каком расстоянии от сварного шва необходимо установить канавочный эталон чувствительности?
а) вплотную ко шву;
б) на расстоянии не менее 5 мм;		1
в) на расстоянии 10 мм;
г) на шве.

50. Как необходимо установить проволочный эталон чувствительности по отношению к сварному соединению?
а) вдоль сварного соединения параллельно шву;
б) вдоль сварного соединения перпендикулярно шву;
в) на сварном соединении вдоль шва;
г) на сварном соединении перпендикулярно шву.		1

51. Геометрическая нерезкость на снимке:
а) прямо пропорциональна расстоянию между ОК и пленкой и обратно пропорциональна размеру фокусного пятна;
б) прямо пропорциональна размеру фокусного пятна и обратно пропорциональна расстоянию между ОК и источником;		1
в) обратно пропорциональна расстоянию между ОК и пленкой и прямо пропорциональна расстоянию между источником и ОК;
г) обратно пропорциональна размеру фокусного пятна и расстоянию между ОК и пленкой.

52. Изображения дефектов на ближней к источнику стороне ОК становятся менее различимыми по мере того как:
а) расстояние между источником и ОК увеличивается;
б) толщина ОК увеличивается;		1
в) размер фокусного пятна уменьшается;
г) толщина ОК уменьшается.

53. Фильтрация рентгеновского излучения трубкой является функцией:
а) толщины и материала окна трубки;		1
б) тока трубки;
в) расстояния между источником и ОК;
г) материала, использованного для мишени.

54. Рентгеновские пленки с крупным размером зерна:
а) дают снимки с лучшим разрешением, чем с мелким зерном;
б) имеют меньшую чувствительность, чем пленки с относительно мелким зерном;
в) имеют большую чувствительность, чем пленки с относительно мелким зерном;		1
г) потребуют большего времени экспозиции для получения качественного снимка, чем пленки с относительно мелким зерном.

55. Кто устанавливает категорию трубопроводов?
а) Гостехнадзор;
б) СНиП, ГОСТ;
в) проектная организация;		1
г) руководитель строительной организации.

56. Какого типа дефекты в соответствии с ДБН В.2.5.-20-2001 допускаются в сварных соединениях трубопроводов распределительных систем
а) кратер;
б) непровар по разделке шва;
в) непровар корня;		1
г) непровар между валиками (слоями).

57. Для производства радионуклидных источников кобальт-60 и иридий-192 важной реакцией является (где Р - протон, n - нейтрон, g - гамма-квант):
а) (Р, n);
б) (Р, g);
в) (n,g);		1
г) (g, n).

58. Какой материал наиболее часто используется для изготовления мишени рентгеновских трубок:
а) медь;
б) углерод;
в) бериллий;
г) вольфрам.		1

59. При проведении контроля сварных соединений должны быть очищены от брызг металла. Грязи, шлака по обе стороны на расстоянии
а) 10мм;
б) 20мм;		1
в) 30мм;
г) 50мм.

60. Норма контроля сварных швов металлических конструкций радиационным методом от длины сварных швов на монтаже (за исключением случаев, предусмотренных дополнительными правилами или чертежами):
а) 1%;
б) 0,5%;		1
в) 5%;
г) 10%.

61. На рентгенограмме сварного стыка Ø 89х5мм, выполненного электродуговой сваркой, обнаружен непровар глубиной 0,5мм. Указать максимально возможную в соответствии с ДБН В.2.5.-20-2001 длину непровара, чтобы стык не был забракован.
а) 150мм;
б) 100мм;
в) 25мм;		1
г) 50мм;

62. Газонаполненная область прибора, находящаяся в электрическом поле, образует главную часть:
а) рентгеновской трубки;
б) ионизационной камеры;		1
в) полупроводникового детектора.
г) ни один из вариантов ответа.

63. Двумя серьезными препятствиями осуществления высокочувствительной флуороскопии являются:
а) необходимость периодической замены экрана;
б) ограниченная яркость и крупнозернистость флуороскопических экранов;		1
в) стоимость и низкая производительность;
г) необходимость использования длинноволновой части рентгеновского излучения и низкая интенсивность рентгеновского излучения, используемого в этом методе.

64. Возникла необходимость контроля рентгенографией сварного стыка газопровода Ø 500х10 мм, выполненного ЭДР сваркой с усилением сварного щва 5мм. Какие меры должен принять дефектоскопист для достижения требуемой чувствительности?
а) увеличить F расстояние;		1
б) применить подкладку под эталон № 3;
в) применить эталон № 2;
г) увеличить в 2 раза величину экспозиции.

65. Контролируя рентгенаппаратом , дефектоскописты получали четыре рентгенограммы за две экспозиции. Время экспозиции – 15 сек. Показания дозиметра ДРГЗ – 0,2 мкР/сек. За день проконтролировано – 25 стыков. Определить суммарную полученную дозу за рабочий день.
а) 150 мкР/день;		1
б) 300 мкР/день;
в) 250 мкР/день;
г) 375 мкР/день;

66. Сколько рентгенограмм и какого стандартного размера необходимо для выдачи заключения по сварному стыку Ø 62 х 5мм.
а) две рентгенограммы 10х12см;		1
б) одна рентгенограмма 10х12см;
в) две рентгенограммы 10х24;см
г) одна рентгенограмма 6х24см

67. На рентгенограммах стыка Ø 219х5мм, выполненного ЭДР сваркой, выявлен непровар длиной 45мм. Других дефектов нет. Видны все канавки эталона №1. Потемнение дефекта соответствует h2 канавке. Определить глубину дефекта в процентах и в миллиметрах и оценить пригодность стыка.
а) годен, 10%, 0,5мм;		1
б) не годен, 15%, 1мм;
в) годен, 14%, 0,7мм;
г) не годен, 12%, 1,5мм;

68. В СМУ работает 20 сварщиков. В течении месяца 10 из них – электросварщики – работали на подземных газопроводах Æ более 100 мм, 10 – газосварщики – работали на внутренних газопроводах (частный сектор). В течении месяца электроды УОНИ 13/45 были заменены на МР-3. Определить минимальное количество стыков, которое управлению необходимо сдать на механические испытания за этот месяц.
а) 21;
б) 30;
в) 40;
г) 82.		1

69. Дефектоскопист вынужден перейти от работы с пленкой S 0,85 = 250 обр. Р. на пленку S 0,85 = 500 обр. Р. Как изменится величина экспозиции, если условия контроля останутся без изменения?
а) экспозиция уменьшится в два раза;		1
б) экспозиция увеличится в два раза;
в) экспозиция увеличится в четыре раза;
г) экспозиция уменьшится в четыре раза;

70. Какими видами контроля контролируется пробный стык электросварщика на допуск его к работе на газопроводах?
а) внешний осмотр, механические испытания и рентгенография;		1
б) внешний осмотр и рентгенография;
в) внешний осмотр и механические испытания;
г) внешний осмотр.

71. Указать все виды контроля, которыми должен контролироваться сварной стык, сваренный для проверки качества электродов.
а) внешний осмотр, рентгенография, механические испытания;		1
б) внешний осмотр, механические испытания;
в) рентгенография, механические испытания;
г) внешний осмотр, рентгенография

72. Определить чувствительность рентгенограммы сварного стыка Ø 219х6мм, если видна h6 канавка эталона № 1.
а) 0,1мм;		1
б) 0,2мм;
в) 0,3мм;
г) 0,4мм.

73. На трубосварочном участке необходимо проконтролировать рентгенографией сварной стык Ø 620х19мм. Определить схему просвечивания
а) панорамное;		1
б) на эллипс;
в) через стенку;
г) через 2 стенки.

74. На трубосварочном участке необходимо проконтролировать рентгенографией сварной стык Ø 620х19мм. Определить необходимый номер канавочного эталона
а) 1;
б) 2;		1
в) 3;
г) 4;

75. На трубосварочном участке необходимо проконтролировать рентгенографией сварной стык Ø 620х19мм. Определить требуемую чувствительность
а) 0,2мм;
б) 0,3мм;
в) 0,4мм;
г) 0,5мм.		1

76. На трубосварочном участке газопровода необходимо проконтролировать рентгенографией сварной стык Ø 620х19мм. Определить максимально допустимую глубину непровара мм.
а) 0,9;
б) 2,5;
в) 1,9;		1
г) 2,8.

77. В течении месяца электросварщик, работая на разных объектах, сварил 20 стыков газопровода н.д. Ø 76х3мм, 30 стыков газопровода с.д. Ø 89х4мм и 15 стыков газопровода в.д. Ø 115х5мм. Определить общее количество рентгенограмм, необходимых для выдачи заключений по этим газопроводам.
а) 145;		1
б) 125;
в) 95;
г) 65;

78. В течении месяца электросварщик, работая на разных объектах, сварил 20 стыков газопровода н.д. Ø 76х3мм, 30 стыков газопровода с.д. Ø 89х4мм и 15 стыков газопровода в.д. Ø 115х5мм. Определить требуемую чувствительность рентгенограмм
а) 0,1мм;
б) 0,2мм;		1
в) 0,3мм;
г) 0,4мм;

79. В течении месяца электросварщик, работая на разных объектах, сварил 20 стыков газопровода н.д. Ø 76х3мм, 30 стыков газопровода с.д. Ø 89х4мм и 15 стыков газопровода в.д. Ø 115х5мм. Определить минимальное количество вырезанных контрольных стыков.
а) 3;		1
б) 4;
в) 1;
г) 2

80. Необходимо проконтролировать рентгенографией электросварные стыки газопровода 119х4мм. Рекомендуемое расстояние F (мм) при просвечивании импульсным аппаратом на пленку РТ-1
а) 59;
б) 119;
в) 595;
г) 300.		1

81. Необходимо проконтролировать рентгенографией электросварные стыки газопровода Ø 119х4мм. Определить требуемую чувствительность.
а) 0,1мм;
б) 0,2мм;		1
в) 0,3мм;
г) 0,4мм;

82. Необходимо проконтролировать рентгенографией электросварные стыки газопровода Ø 119х4мм. Определить № проволочного эталона чувствительности.
а) 1;		1
б) 2;
в) 3;
г) 4;

83. Необходимо проконтролировать рентгенографией электросварные стыки газопровода Ø 119х4мм. Определить максимально допустимую глубину дефекта.
а) 0,2мм;
б) 0,4мм;		1
в) 0,6мм;
г) 0,3мм;

84. На рентгенограмме электросварного стыка Ø 100х3мм видим все канавки эталона №1, кроме h6. Определить полученную чувствительность.
а) 0,1мм;
б) 0,2мм;		1
в) 0,3мм;
г) 0,4мм;

85. На рентгенограмме электросварного стыка Ø 100х3мм видим все канавки эталона №1, кроме первой. Определить требуемую чувствительность.
а) 0,1мм;
б) 0,2мм;		1
в) 0,3мм;
г) 0,4мм;

86. На рентгенограмме электросварного стыка Ø 100х3мм видим все канавки эталона №1, кроме первой. Определить пригодность рентгенограмм к расшифровке.
а) негодна;
б) годна.		1
в) годна только если видна и первая канавка.
г) ни один из вариантов ответа.

87. Дефектоскописты за 5 часовый рабочий день проконтролировали рентгенаппаратом МИРА-2Д 20 стыков. . Показания дозиметра ДРГЗ-02 на рабочем месте не превышали 0.5 мкР/сек. Величина экспозиции 1 снимка равнялась 5 сек. Подсчитать суммарную дозу, полученную за рабочий день.
а) 50 мкР;
б) 100 мкР;
в) 150 мкР;		1
г) 300 мкР;

88. На рентгенограмме сварного стыка с толщиной стенки 4мм, выполненного газовой сваркой, обнаружен непровар корня. Указать максимально допустимую глубину непровара, чтобы стык не был забракован.
а) 0.2мм;
б) 0,3мм;
в) 0,4мм;		1
г) 0,1мм;

89. Если бы потребовалось получить снимок стального ОК толщиной 17см, какой из перечисленных ниже источников гамма-излучения был бы использован?
а) кобальт-60;		1
б) туллий-170;
в) иридий-192;
г) цезий-137.

90. Доза ионизирующего излучения, воздействующая на ОК:
а) пропорциональна интенсивности излучения и времени;		1
б) представляет собой интенсивность в единицу времени;
в) прямо пропорциональна интенсивности излучения и обратно пропорциональна времени;
г) изменяется экспоненциально во времени и пропорционально интенсивности.

91. Какие из перечисленных факторов не оказывают влияния на плотность почернения пленки:
а) тип пленки;
б) размер пленки;		1
в) общее количество радиации от фотонного источника;
г) тип экрана, усиливающего действие радиации.

92. Снимки одного и того же ОК делают постоянно в течение 2-х лет одним и тем же источником с радионуклидом кобальт-60. На сколько следует увеличить время экспозиции в конце указанного периода, по сравнению с его началом, при сохранении всех других условий получения снимка. Известно, что кобальт-60 имеет время полураспада 5,3 года.
а) никакого изменения времени экспозиции не требуется;
б) время экспозиции должно быть на 11% больше;
в) время экспозиции должно быть на 37% больше;		1
г) время экспозиции должно быть больше на 62-100%.

93. Источник на основе иридия-192, время полураспада которого составляет 75 дней, обеспечивает сегодня оптимальную экспозицию данного объекта за 20 мин. Какое потребуется время экспозиции спустя 5 месяцев для получения снимка той же оптической плотности и при сохранении прочих условий?
а) 10 мин.;
б) 20 мин.;
в) 1 час 20 мин.;		1
г) 6 часов.

94. Удельная активность радионуклида обычно измеряется в:
а) МэВ;
б) кюри на грамм;		1
в) рентген в час;
г) распад/секунда.

95. Считается, что рентгеновская трубка с малым фокусным пятном предпочтительнее трубки с большим фокусным пятном, когда необходимо получить:
а) высокую проникающую способность генерируемого излучения;
б) лучшую детальность снимка;		1
в) меньший контраст деталей ОК на снимке;
г) большую оптическую плотность почернения плёнки.

96. Наиболее резкое изменение поглощающей способности ОК вызывает изменение:
а) толщины ОК;
б) его плотности;
в) атомного номера материала ОК;		1
г) модуля Юнга материала ОК.

97. Какие из перечисленных ниже неоднородностей с большой вероятностью можно обнаружить при радиографическом контроле отливки из лёгкого металла?
а) медные включения;		1
б) микрораковины;
в) раковины;
г) трещины.

98. Кассеты рентгеновской плёнки обычно имеют © тыльной стороны толстый лист свинца, не соприкасающийся с плёнкой, его назначение:
а) увеличить яркость экрана;
б) защитить плёнку от обратного рассеяния;		1
в) и «а», и «б»;
г) ни «а», ни «б».

99. Из-за геометрических факторов, таких как размер фокусного пятна источника, расстояние между источником и ОК и расстояние между ОК и плёнкой, возникает размытость изображения, которая называется:
а) астигматическим эффектом;
б) вариацией фокуса;
в) геометрической нерезкостью изображения;		1
г) ни одно из перечисленных названий не является правильным.

100. Санитарные правила требуют, чтобы все контейнеры для транспортировки радионуклидов:
а) имели уплотнение крышки;
б) были огнеупорны;
в) были ударопрочны;
г) отвечали требованиям «а», «б», «в».		1

101. Какие из перечисленных операций выполняются первыми при расшифровке радиографических снимков?
а) выявление изделий, не содержащих дефекты;
б) отбраковка изделий;
в) выявление дефектов согласно техническим требованиям, правилам контроля и стандартам;
г) определение правильности условий и режимов контроля.		1

102. Если при получении радиографического снимка потребовалось время экспонирования 60 сек при расстоянии между источником и плёнкой 1,22м, какое потребовалось бы время экспозиции для получения эквивалентной оптической плотности после того, как расстояние между источником и плёнкой увеличено до 1,53м?
а) 75сек.;
б) 94сек.;		1
в) 48сек.;
г) 38сек.

103. В системе СИ единицей поглощенной дозы является:
а) рентген
б) РАД ;
в) БЭР ;
г) Дж/кг.		1

104. Заряд ионов одного знака, возникающих при полном торможении всех частиц в объёме воздуха, делённый на массу этого объёма, называется:
а) поглощенной дозой;
б) эквивалентной дозой;
в) экспозиционной дозой;		1
г) ионизационной постоянной воздуха.

105. Большинство радиографических плёнок имеют максимум спектральной чувствительности в оптическом диапазоне:
а) в фиолетовой области;		1
б) в инфракрасной области;
в) в желто-зелёной области;
г) во всех перечисленных областях.

106. Как называется нерезкость, обусловленная размером фокусного пятна и расстоянием между источником, объектом и плёнкой?
а) собственная;
б) геометрическая;		1
в) рассеяния;
г) общая.

107. Термин, используемый для определения радиационного размера наименьшего фрагмента изображения радиографического снимка:
а) чувствительность радиационного контроля;		1
б) нерезкость изображения;
в) радиографический контраст;
г) контрастность.

108. При радиографии сварного шва трубы было обнаружено изображение небольшого размера светлой нерегулярной формы в области сварного шва. Это изображение вероятнее всего вызвано присутствием:
а) пор;
б) шлаковых включений;
в) вольфрамовых включений;
г) неадекватного образования		1

109. Радиографическое подрезание вызвано:
а) боковым рассеянием;		1
б) плохой геометрией;
в) свинцовыми экранами;
г) свободными электронами

110. На рентгенограмме сварного соединения в зоне шва видна тонкая тёмная извилистая линия. Это:
а) дефект плёнки;
б) царапина на плёнке;
в) трещина в сварном шве;		1
г) непровар.

111. На рентгенограмме сварного соединения по оси шва видна тонкая тёмная прямая линия. Это:
а) царапина на плёнке;
б) трещина в сварном соединении;
в) непровар;		1
г) след остатков фиксажа.

112. Дефекты в детали, расположенные ближе к кассете с рентгеновской плёнкой:
а) более четко видны на рентгенограмме;		1
б) менее четко видны на рентгенограмме;
в) не будут видны на рентгенограмме;
г) четкость изображения дефектов не зависит от их расположения.

113. Основное различие между рентгенографией и рентгеноскопией:
а) рентгеноскопическое изображение более чувствительно;
б) при рентгеноскопии получаем позитив, при рентгенографии – негатив;		1
в) рентгеноскопическое изображение ярче;
г) различий между ними нет.

114. На рентгенограмме сварного соединения, выполненного аргонодуговой сваркой, в зоне сварного шва видно светлое пятно неправильной формы размером 1,0 х 2,0 мм. Это наиболее вероятно изображение:
а) поры;
б) шлакового включения;
в) вольфрамового включения;		1
г) проплава.

115. Наименьший диаметр выявляемой на снимке проволоки проволочного эталона чувствительности называется:
а) радиографическая чувствительность;		1
б) нерезкозть изображения;
в) контрастность радиографической плёнки;
г) контрастность.

116. Технологическая карта рентгеновского контроля утверждается:
а) главным технологом;
б) руководителем службы, которому подчиняются службы неразрушающего контроля;		1
в) главным сварщиком;
г) руководителем ВТК.

117. Рентгенограммы считаются годными к расшифровке, если оптическая плотность потемнения находится в пределах:
а) 1,4 – 2,0 Б;
б) 1,5 – 3,0 Б;		1
в) 1,5 – 4,0 Б;
г) 1,8 – 4,0 Б.

118. Разметка крупногабаритной детали на отдельные участки производится:
а) цветным карандашом;
б) мелом;
в) краской;		1
г) тушью.

119. Маркировочные знаки устанавливаются:
а) на сварное соединение
б) на основной материал вплотную к сварному соединению
в) на основной материал на расстоянии 20 мм от сварного соединения
г) на основной материал на расстоянии 5,0 мм от сварного соединения		1

120. Проволочный эталон чувствительности должен устанавливаться на сварном соединении:
а) поперёк сварного соединения		1
б) вдоль сварного соединения
в) в околошовной зоне
г) на основном свариваемом материале.

121. Проверка биологической защиты в рентгеновских лабораториях проводится:
а) один раз в год		1
б) один раз в два года
в) один раз в пол года
г) проводится только при приёмке лаборатории в эксплуатацию.

122. При работе с переносными рентгеновскими аппаратами во время просвечивания деталей необходимо:
а) отойти от рентгеновской трубки на расстояние длины кабеля		1
б) выставить защитную металлическую штору и укрыться за ней		1
в) можно находиться недалеко от работающей рентгеновской трубки
г) закрыть рентгеновскую трубку металлической шторой

123. Инородные включения в сварном соединении на рентгенограмме выглядят как:
а) темное пятно		1
б) светлое пятно
в) светлое пятно, если атомный номер инородного включения больший, чем атомный номер свариваемого материала		1
г) инородное включение рентгеновским просвечиванием не выявляются.

124. К какой группе критических органов относятся все тело, гонады, костный мозг?
а) I,		1
б) II,
в) III.
г) IV.

125. Среднее значение коэффициента качества Кk для излучения с энергией меньше 100 МэВ.
а) 1,
б) 10,
в) 3,
г) 20.		1

126. Среднее значение коэффициента качества Кk для рентгеновского излучения.
а) 1,		1
б) 3,
в)10,
г) 20.

127. Основные принципы радиационной безопасности.
а) непревышение основного дозового предела,
б) исключение всякого необоснованного облучения,
в) снижение дозы до возможно низкого уровня.
г) а), б), в).		1

128. Предельная часовая мощность дозы для категории специалистов «А».
а) 1,18 мР/час.		1
б) 2,88 мР/час.
в) 4,5 мР/час.
г) 6,0 мР/час.

129. Укажите лимит дозы внешнего облучения для категории «А» хрусталика глаза.
а) 20 мк Зв в год,
б) 50 мк Зв в год,
в) 150 мк Зв в год,		1
г) 500 мк Зв в год.

130. Методы защиты от ионизирующего излучения при работе вне защитных устройств.
а) защита расстоянием,
б) защита временем, направлением, количеством,
в) естественное экранирование,
г) а, б, в.		1

131. На границе зоны радиационной безопасности вывешиваются знаки радиационной безопасности, которые должны быть видны с расстояния:
а) 1метр,
б) 2 метра,
в) 3 метра,		1
г) 4 метра.

132. При измерении размеров дефектов на радиограмме следует применять измерительную лупу по ГОСТ 8309-75 при величине дефектов:
а) до 1мм,
б)до 1,5мм,		1
в) до 2мм,
г) до 2,5мм.

133. Оптическая плотность вуали радиографических пленок к концу гарантийного срока не должна превышать значений
а) 0,10
б) 0,15
в) 0,30		1
г) 0,35

134. Долю падающих на детектор ионизирующих частиц, образующих измеримое событие (например, почерневшее зерно, фотоэлектрон, или пульс фотонов), называют:
а) коэффициентом преобразования;
б) квантовым выходом;		1
в) обобщенным квантовым выходом;
г) ни одно из упомянутых.

135. Предельная допустимая мощность дозы излучения на расстоянии 1 метр от поверхности гамма-дефектоскпа.
а) 1,18 мР/час		1
б) 2,88 м/р
в) 4 мР/час
г) 5 мР/час

136. В каких случаях в гибкие кассеты вкладывают две радиографические пленки разной чувствительности?
а) получение качественных радиографических снимков,
б) особо ответственных деталей
в) для деталей переменной толщины,
г) б и в.		1

137. Какие эталоны чувствительности устанавливаются непосредственно на сварное соединение?
а) проволочные,		1
б) пластинчатые,
в) канавочные,
г) пластинчатые, с переменной толщиной.

138. С какой целью свежеприготовленный проявитель «Рентген-2» необходимо использовать через 12 часов?
а) неравномерность проявления,
б) увеличена скорость проявления,
в) увеличивается зернистость пленки,
г) повышенное вуалирование.		1

139. Индивидуальная эквивалентная доза накопления в критическом органе к 30 годам не должна превышать ПД для категории А:
а) 6мЗв,,
б) 10 мЗв
в) 240 мЗв,		1
г) 15.

140. Оптимальный способ при остановке процесса проявления пленки – это ее размещение.
а) в кислой ванне,		1
б) в растворе фиксажа,
в) в щелочном растворе,
г) в проточной воде.

141. Эталоны чувствительности используются:
а) для оценки месторасположения дефектов в ОК,
б) для оценки размеров дефектов,
в) для оценки качества радиографического процесса,		1
г) для оценки химического состава и плотности материала ОК.

142. Каким методом целесообразно контролировать радиоактивные объекты?
а) радиографией с рентгеновскими источниками излучения,
б) радиографией с источниками гамма-излучения,
в) электронографией,
г) нейтронной радиографией.		1

143. Единицей потока ионизирующего излучения частиц в системе СИ является:
а) –м -2 . с-1,
б) –Дж . м -2,
в) –Вт . м -2,		1
г) -м –2 .

144. Какие детекторы наиболее часто используются в индивидуальных дозиметрах?
а) ионизационные,
б) газоразрядные,
в) ответы "а" и "г",		1
г) термолюминесцентный.

145. Укажите единицу измерения интенсивности излучения в системе СИ.
а) МэВ . см -2 с -1,
б) Дж . м -2 с -1,		1
в) Вт . м -2,		1
г) Квант . м -2 с -1.

146. Укажите единицу измерения экспозиционной дозы в системе СИ:
а) А/кг,
б) Кл/кг,		1
в) Дж . кг-1 . К-1,
г) БэР.

END

## 6-й_сектор
1. Отливки получаются с использованием:
1) земляных форм;
2) кокилей;
3) по выплавляемым моделям;
4) ответы 1, 2, 3 верны.	1

2. Основные дефекты отливок:
1) усадочные рыхлоты;
2) трещины;
3) газовые раковины и скопления пор;
4) ответы 1, 2, 3 верны.	1

3. Какими бывают виды проката?
1) трубы;
2) лист;
3) профильный прокат;
4) ответы 1, 2, 3 верны.	1

4. Прокат получают:
1) на прокатных станах;	1
2) в мартеновских печах;
3) на кузнечно-прессовом оборудовании;
4) в вагранках.

5. Основные дефекты проката:
1) волосовины;
2) расслоения;
3) флокены;
4) ответы 1, 2, 3 верны.	1

6. Поковки изготавливаются:
1) в термических печах;
2) на прокатных станах;
3) на кузнечно-прессовом оборудовании;	1
4) в мартеновских печах.

7. Причины образования трещин на поковках:
1) низкая температура заготовки;
2) несоответствие химсостава техническим требованиям;
3) превышение деформации при каждом цикле;
4) ответы 1, 2, 3 верны.	1

8. С какой целью производиться неразрушающий контроль металлопродукции?
1) выявление недопустимых дефектов в узлах конструкций;
2) повышение безопасности эксплуатируемого оборудования;
3) предотвращение аварий, связанных с поломкой оборудования в ходе его эксплуатации;
4) ответы 1, 2, 3 верны.	1

9. Какие методы наиболее широко, дополняя друг друга, применяются для неразрушающего контроля металлоизделий?
1) ультразвуковой и радиографический;
2) магнитные методы;
3) визуально-оптический и капиллярный методы;
4) ответы 1, 2, 3 верны.	1

10. При контроле угловых сварных соединений металлоизделий ГОСТ 7512-82 рекомендует следующую схему просвечивания:
1) пленка снаружи у одной из стенок, направление излучения – изнутри, под углом 45° к пленке;
2) пленка изнутри, направление излучение – снаружи, под углом 90° ;
3) пленка снаружи у одной из стенок, направление излучения – изнутри угла, вдоль другой стенки, перпендикулярно пленке;
4) ответы 1, 3 верны.	1

11. При контроле тавровых сварных соединений металлоизделий ГОСТ 7512-82 рекомендует следующую схему просвечивания:
1) пленка со стороны полки, направление излучения – со стороны шва под углом 45°;
2) направление излучения – вдоль полки, пленка – на противоположном торце полки, перпендикулярно лучу (при малой ширине полки);
3) направление излучения – вдоль стенки, пленка – с наружной стороны полки;
4) ответы 1, 2, 3 верны.	1

12. При контроле сварных соединений металлоизделий внахлестку ГОСТ 7512-82 рекомендует следующую схему просвечивания:
1) направление излучения – под углом 45° со стороны шва, пленка – с противоположной стороны;
2) направление излучения со стороны шва под углом 90°, пленка – с противоположной стороны;
3) ответы 1, 2 верны;	1
4) ответы 1, 2 не верны.

13. При контроле кольцевых сварных соединений ГОСТ 7512-82 рекомендует следующую схему просвечивания:
1) через 2 стенки под углом 5-10° к плоскости шва (если конструкция не позволяет поместить пленку изнутри шва);
2) через 1 стенку при возможности поместить пленку изнутри шва, источник снаружи или наоборот;
3) ответы 1, 2 верны;	1
4) ответы 1, 2 не верны.

14. При просвечивании металлоизделий большего диаметра рекомендуется проводить просвечивание через одну стенку (панорамно). При этом:
1) кассеты с пленками необходимо накладывать с внешней стороны шва с перекрытием 10-15 мм;
2) кассеты с пленкой необходимо накладывать с внутренней стороны шва с перекрытием не менее 20 мм;
3) разрешается устанавливать эталоны чувствительности в кассете в количестве не менее одного на каждой четверти окружности;
4) ответы 2, 3 верны.	1

15. При контроле угловых участков отливок (т.н. тепловые узлы) возможно появление следующих дефектов литья:
1) непроваров;
2) усадочных раковин и трещин;	1
3) неметаллических включений;
4) закатов и расслоений.

16. При радиографировании изделий с большой разностенностью рекомендуется использовать:
1) две пленки разной чувствительности в одной кассете;
2) одну пленку с малой широтой;
3) одну пленку высокой чувствительности с малой контрастностью;
4) ответы 1, 3 верны.	1

17. При радиографировании изделий с большой разностенностью рекомендуется использовать:
1) источники жесткого излучения;
2) источники мягкого излучения;
3) многоспектральные;
4) ответы 1, 3 верны.	1

18. При необходимости определить местоположение обнаруженного дефекта по глубине:
1) необходимо осуществить две экспозиции под углом на две отдельные пленки;
2) возможно осуществить две экспозиции под углом на одну пленку;
3) ответы 1, 2 верны;	1
4) ответы 1, 2 не верны.

19. При радиолграфировании крупногабаритных изделий рекомендуется использовать источники жесткого излучения. При этом чувствительность снимка:
1) улучшится;
2) ухудшится;	1
3) не изменится;
4) контрастность снимка повысится.

20. При радиографировании толстостенных изделий рекомендуется использовать высокочувствительные типы пленок, обладающих большой широтой. При этом чувствительность снимка:
1) улучшится;
2) ухудшится;	1
3) не зависит от типа пленки;
4) контрастность снимка повысится.

21. При радиографировании толстостенных изделий для сокращения времени экспозиции рекомендуется применять флюоресцирующие экраны. При этом чувствительность снимка:
1) ухудшится;	1
2) улучшится;
3) повысится разрешающая способность;
4) увеличится контрастность снимка.

22. При контроле крупногабаритных отливок имеет смысл использовать источники:
1) мягкого излучения;
2) жесткого излучения;	1
3) не имеет значения;
4) нет правильного ответа.

23. При контроле крупногабаритных отливок имеет смысл использовать радиографические пленки:
1) высокочувствительные;	1
2) низкочувствительные;
3) особо мелкозернистые;
4) не имеет значения какие.

24. При контроле крупногабаритных отливок имеет смысл:
1) использовать свинцовые усиливающие экраны;
2) компенсаторы;
3) флюоресцирующие усиливающие экраны;	1
4) свинцовые фильтры.

25. Для повышения производительности радиографического контроля небольших деталей необходимо:
1) использовать панорамное просвечивание деталей, расположив их вокруг источника на определенном расстоянии;	1
2) повысить напряжение на рентгеновской трубке или использовать источник с более высокой энергией;
3) увеличить ток рентгеновской трубки или увеличить активность источника;
4) использовать свинцовый фильтр.

26. Каким источником излучения возможно проконтролировать отливки и поковки толщиной 150 мм?
1) рентгеновским излучением;
2) Cs-137;
3) Co-60;	1
4) Ir-192.

27. Каким источником излучения возможно проконтролировать отливки и поковки толщиной 500 мм?
1) Cs-137;
2) рентгеновским излучением;
3) излучением β-трона;	1
4) Co-60.

28. При каком фокусном расстоянии (F) обеспечивается необходимая выявляемость в середине и по краям просвечиваемого участка?
1) F – не менее протяженности контролируемого участка;	1
2) F – менее протяженности контролируемого участка;
3) F – более 0,8 протяженности контролируемого участка;
4) F – менее 0,8 протяженности контролируемого участка.

29. Подобрано оптимальное время экспозиции стального образца при прочих равных условиях. Как нужно изменить это время, чтобы получить снимок такого же качества из алюминия?
1) увеличить в 5 раз;
2) уменьшить в 2 раза;
3) уменьшить ~ в 3 раза;	1
4) увеличить в 1,5 раза.

30. Какое направление излучения рекомендуется использовать при контроле плоскопараллельных отливок?
1) вдоль поверхности;
2) под углом 90° к поверхности;	1
3) под углом 15°;
4) под углом 45°.

31. При радиографировании металлоизделий эталон чувствительности должен устанавливаться:
1) на поверхности контролируемого изделия со стороны источника;
2) при контроле через 2 стенки с расшифровкой только участка, прилегающего к кассете пленкой, допускается устанавливать эталон чувствительности на кассете с пленкой;
3) ответы 1, 2 верны;	1
4) ответы 1, 2 не верны.

END

## 7-й_сектор
1. Допустимая величина подрезов в сварных швах металлоконструкций с толщиной металла до 10 мм
а) 0,2;
б) 0,5;	1
в) 0,75;
г) 1,0.

2. Допустимая величина подрезов в сварных швах металлоконструкций с толщиной более 10 мм
а) 0,3;
б) 0,5;
в) 0,75;
г) 1,0.	1

3. Наиболее эффективными процессами (процессом) взаимодействия гамма-излучения кобальта-60 с веществом является:
а) фотоэлектронное поглощение;
б) комптоновское рассеяние;	1
в) образование пар.
г) ни один из вариантов ответа.

4. Максимально допустимая величина непровара в односторонних сварных швах
а) 1 мм;
б) 2 мм;
в) 3 мм;	1
г) 4 мм.

5. Допустимая глубина непровара в двухсторонних сварных швах, в % от толщины
а) 2,5%;
б) 5%;	1
в) 10%;
г) 15%.

6. Максимально допустимая глубина непровара в двухсторонних сварных швах
а) 1 мм;
б) 2 мм;	1
в) 3 мм;
г) 4 мм.

7. Максимально допустимая длина непровара в сварном шве металлоконструкций
а) 20 мм;
б) 30 мм;
в) 40 мм;
г) 50 мм.	1

8. Общая длина участков непровара на 1 метр сварного шва в металлоконструкциях не более
а) 100 мм;
б) 200 мм;	1
в) 300 мм;
г) 400 мм.

9. Допустимое расстояние между отдельными непроварами в сварном шве
а) 20 мм;
б) 30 мм;	1
в) 40 мм;
г) 50 мм.

10. Допустимая величина отдельных шлаковых включений или пор в сварных соединениях металлоконструкций по диаметру не более, % от толщины
а) 5%;
б) 10%;	1
в) 20%;
г) 25%.

11. Максимально допустимая величина цепочки пор или шлаковых включений на 1 метр сварного шва металлоконструкций
а) 50 мм;
б) 100 мм;
в) 150 мм;
г) 200 мм.	1

12. Максимально допустимое количество пор и шлаковых включений в скоплениях на 1 см2 площади шва
а) 3 шт;
б) 5 шт;	1
в) 7 шт;
г) 10 шт.

13. В металлоконструкциях из стали класса С 60/45 допустимая длина непровара в сварных соединениях
а) не допускаются;	1
б) 10 мм;
в) 20 мм;
г) 30 мм.

14. Максимально допустимая величина отдельной поры или шлакового включения в конструкциях, работающих при статической нагрузке в растянутой зоне
а) 0,5 мм;
б) 1,0 мм:	1
в) 1,5 мм;
г) 2,0 мм.

15. Максимально допустимое количество отдельных пор и шлаковых включений в конструкциях, работающих при статической нагрузке в растянутой зоне на длине 400 мм
а) 2 шт;
б) 4 шт;	1
в) 6 шт;
г) 8 шт.

16. В статически нагруженных сжатых элементах конструкций максимальный размер дефектов может быть
а) 0,5;
б) 1,0;
в) 1,5;
г) 2,0.	1

17. В статически нагруженных сжатых элементах конструкций число допустимых пор и шлаков на 400 мм шва может быть
а) 1 шт;
б) 2 шт;
в) 3 шт;
г) 4 шт.	1

18. Норма контроля сварных швов металлических конструкций радиационным методом от длины
а) 1%;
б) 2%;	1
в) 5%;
г) 10%.

19. Сварные швы транспортных галерей контролируются радиационным методом от общей длины сварных швов
а) 1%;
б) 2%;
в) не контролируются;
г) только участки с признаками дефектов.	1

20. Стыковые сварные соединения кожухов доменных печей, воздухоочистителей скрубберов электрофильтров подвергаются радиационному контролю в объеме, в % от общей длины швов
а) 2%;
б) 3%;	1
в) 4%;
г) 10%.

21. Стыковые сварные соединения выносных камер горения воздухонагревателей, воздухопроводов горячего дутья, включая кольцевой участок, просвечиваются в объеме, в % от длины всех швов
а) 2%;
б) 5%;
в) 10%;	1
г) 15%.

22. Стыковые сварные соединения листовых трубчатых мачт при диаметре 1500 мм и более контролируют проникающим излучением, в % от длины сварных швов
а) 1%;	1
б) 2%;	1
в) 5%;
г) 10%.

23. В рентгеновской трубке нить накала и фокусирующая система являются двумя основными частями:
а) анода;
б) катода;	1
в) выпрямителя;
г) рентгеновского трансформатора.

24. Допустимые размеры наружных одиночных дефектов, пор и шлаков в сварных соединениях несущих и ограждающих конструкций глубиной 10% от толщины, но не более
а) 1 мм;
б) 2 мм;
в) 3 мм;	1
г) 4 мм.

25. Удельная активность радионуклида обычно измеряется в:
а) МэВ;
б) Кюри на грамм;	1
в) Рентген в час;
г) распад/секунда.

26. Допустимое расстояние между непроварами, цепочками и скоплениями пор, соседними по длине шва, в сварных соединениях несущих и ограждающих конструкциях не более
а) 100 мм;
б) 150 мм;
в) 200 мм;	1
г) 250 мм.

27. Допустимая длина единичного дефекта в сварных соединениях несущих и ограждающих конструкций при наименьшей толщине элемента конструкции в сварном соединении 11 мм
а) 1,2 мм;
б) 1.6 мм;
в) 2,0 мм;	1
г) 2,4 мм.

28. Допустимая суммарная площадь дефектов в продольном сечении шва несущих и ограждающих конструкций при толщине 11 мм на оценочном участке
а) 6 мм2;
б) 8 мм2;
в) 10 мм2;	1
г) 12 мм2.

29. Допустимая длина дефектов в сварных швах несущих и ограждающих конструкций при толщине конструкций 11 мм
а) 3 мм;
б) 4 мм;
в) 5 мм;	1
г) 6 мм.

30. Норма контроля цилиндрических резервуаров пересечения вертикальных и горизонтальных швов сварных соединений I и ІІ поясов
а) 25%;
б) 50%;
в) 75%;
г) 100%.	1

31. Норма контроля цилиндрических резервуаров пересечения вертикальных и горизонтальных швов сварных соединений ІI, ІІІ и ІV поясов
а) 25%;
б) 50%;	1
в) 75%;
г) 100%.

32. Нормы контроля мокрых газгольдеров согласно СНиП ІІІ-18-75
а) все сварные швы;
б) сварные швы соединений пересечений І и ІІ поясов;
в) сварные швы соединений І, ІІ, ІІІ и IV поясов;
г) все пересечения вертикальных и горизонтальных швов.	1

33. Основной тип эксплуатационных дефектов металлоконструкций
а) трещины однократного нагружения;	1
б) трещины замедленного разрушения;
в) водородная хрупкость;
г) коррозионное поражение конструкций.	1

END

## 8-й_сектор
1. Где устанавливаются воздушные резервуары изготовленные в соответствии с ТУ ТП.539.011-95?
1 - на магистральные и промышленные электровозы;
2 - на автомотрисы;
3 - могут поставляться самостоятельно для установления на других объектах;
4 -верно 1, 2.	1

2. Какие материалы должны применятся при изготовлении воздушных резервуаров в оответствии с ТУ ОПТ.539.0110-95?
1 - Ст.ЗСП по ГОСТ 380-88;
2 - допускается использование сталей Ст.20 по ГОСТ 1050-88;
3 - допускается использование сталей 09Г2С и 10Г2С1 по ГОСТ 5520-79;
4 -верно 1,2иЗ.	1

3. Каким образом должны быть изготовлены в соответствии с ТУ ОПТ.539.011-95 днища воздушных резервуаров?
1 - горячей штамповкой;
2 - холодной штамповкой;
3 - проведением термообработки при холодной штамповке;
4 - верно 1,2иЗ.	1

4. Кем в соответствии с ТУ ОПТ.539.011-95 осуществляется контроль за качеством выпускаемых резервуаров?
1 - ОТК завода-изготовителя;	1
2 - ЦЗЛ завода-изготовителя;
3 - отделом главного сварщика;
4 - представителями сборочного цеха.

5. Какими методами в соответствии с ТУ ОПТ.539.011-95 должен производиться контроль качества сварных соединений воздушных резервуаров?
1 - внешним осмотром;
2 - механическим испытанием;
3 - методом просвечивания в соответствии с ГОСТ 7512-82, ультразвуковой дефектоскопией в соответствии с ГОСТ 14782-86 или другими видами дефектоскопии;
4 - верно 1,2 и 3.	1

6. В каких случаях в соответствии с ТУ ОПТ.539.011-95 швы сварных соединений воздушных резервуаров признаются неудовлетворительными?
1 - при наличии трещин всех видов и направлений расположенных в наплавленном металле или зоне термического влияния;
2 - при наличии непроваров по сечению кольцевых швов днища и обечайки и продольных швов обечаек;
3 - при наличии единичных шлаковых или газовых включений глубиной свыше 10% от толщины стенки и длиной более 20% от толщины;
4 - верно 1, 2 и З.	1

7. В каких случаях в соответствии с ТУ ОПТ.539.011-95 швы сварных соединений воздушных резервуаров признаются неудовлетворительными?
1 - при наличии цепочки пор и шлаковых включений имеющих суммарную длину дефектов более 200 мм на длине 1 м;
2 - при наличии газовых пор в виде сплошной сетки;
3 - при наличии скопления газовых пор в отдельных участках шва свыше 5 шт. на 1 см2;
4 - верно 1,2 и 3.	1

8. Какое количество контрольных пластин должно свариваться в соответствии с ТУ ОПТ.539.011-95 при автоматической сварке каждого резервуара?
1 - 1 пластина;	1
2 - 2 пластины;
3 - 3 пластины;
4 - нет необходимости в контрольных образцах.

9. Какой процент сварных соединений кольцевых швов резервуаров в соответствии с ТУ ОПТ.539.011-95 должен подвергаться радиографированию?
1 - 10 %;
2 - 20%;
3 - 50 %;	1
4 - 100 %.

10. Какой процент сварных соединений продольных швов резервуаров в соответствии с ТУ ОПТ.539.011-95 должен подвергаться радиографированию?
1 - 10%;
2 - 20 %;
3 - 50 %;	1
4 - 100 %.

11. Какие места сварных соединений резервуаров в соответствии с ТУ ОПТ.539.011-95 должны подвергаться обязательному радиографированию?
1 - места пересечения кольцевого и продольного швов;	1
2 - весь профильный шов;
3 - 70 % кольцевых швов;
4 - сварные швы приварных подкладных колец.

12. В какие документы в соответствии с ТУ ОПТ.539.011-95 заносятся результаты радиографирования?
1 - в журнал регистрации доз облучения;
2 - в журнал регистрации инструктажа по ТБ;
3 - в журнал регистрации результатов радиографирования, находящийся в ЦЗЛ завода;	1
4 - в журнал учета количества проконтролированных резервуаров находящийся в ОТК завода.

13. Какой процент сварных соединений должен подлежать обязательному радиографированию в соответствии с ТУ ОПТ.539.011-95 при обнаружении недопустимых дефектов после их исправления?
1 - дополнительно 20 %;
2 - все 100 %;	1
3 - дополнительно 30 %;
4 -10 %.

14. Сколько раз допускается исправление участков в одном и том же месте в соответствии с ТУ ОПТ.539.011-95?
1 - 1 раз;
2 - не более 2-х раз;	1
3 - 3 раза;
4 - нет правильного ответа.

15. На резервуары с каким произведением объема на давление распространяется ТУ ОПТ.539.011-95?
1 - 100;
2 - 50;	1
3 - 25;
4 - 40,

16. Каким образом должны быть замаркированы участки сварных соединений резервуаров, подвергнутых радиографическому контролю?
1 - чтобы было удобно внести в отчетную документацию;
2 - чтобы было удобно обнаружить на картах контроля и радиограммах;	1
3 - чтобы было удобно вести учет количества снимков;
4 - чтобы было удобно вести учет количества снимков.

17. Какое основное влияние оказывает термообработка на эксплуатационную надежность сварных соединений?
1 - устраняет поры;
2 - повышает механические свойства;
3 - снимает остаточные напряжения;	1
4 - устраняет трещины.

18. Основные типы эксплуатационных дефектов.
1 - усталостные трещины;	1
2 - расслоения;
3 - термические трещины;
4 - закаты.

19. Наиболее опасные дефекты в сварных соединениях:
1 - трещины;
2 - поры и шлаковые включения;
3 - непровары;
4 - верно 1, 2 и 3.	1

20. Какова рекомендуемая ГОСТ 7512-82 схема просвечивания кольцевых сварных соединений цилиндрических пустотелых изделий, типа резервуаров?
1 - источник в центре при обеспечении допустимого фокусного расстояния;
2 - источник внутри изделия на расстоянии от контролируемого участка менее или более 1 R (радиус) при контроле по частям;
3 - источник снаружи изделия при контроле через две стенки по частям;
4 - верно 1, 2 и 3.	1

21. Максимально возможная длина контролируемого участка плоского сварного соединения за одну экспозицию в соответствии с ГОСТ 7512-82 составляет:
1 - 0,8 фокусного расстояния ;
2 - не менее 1,3 фокусного расстояния;	1
3 - менее 2-х фокусных расстояний;
4 - более 2-х фокусных расстояний.

22. Как должен располагаться эталон чувствительности на контролируемом участке сварного соединения в соответствии с ГОСТ 7512-82?
1 - на контролируемой детали со стороны, обращенной к источнику;
2 - при невозможности расположения эталона со стороны источника допускается его установка в кассете;
3 - на расстоянии не менее 5 мм от сварного соединения с направлением канавок поперек шва;
4 - верно 1,2 и 3.	1

23. В каких единицах определяется чувствительность снимка в соответствии с ГОСТ 7512-82?
1 - в мм;
2 - в обратных рентгенах;
3 - в %;
4 - верно 1 и 3.	1

24. Какая минимально допустимая оптическая плотность изображения околошовной зоны, эталона чувствительности и контролируемого шва в соответствии с ГОСТ 7512-82?
1 - не менее 1,5;	1
2 - 2,0;
3 - 0,85;
4 - не менее 3,0.

25. Какие основные факторы необходимо учитывать при выборе источника излучения при контроле объектов железнодорожного транспорта?
1 - толщину контролируемого участка и период полураспада источника;
2 - толщину контролируемого участка и необходимую чувствительность;	1
3 - материал конструкции и удельную активность источника;
4 - конфигурацию изделия и мощность экспозиционной дозы.

26. Чему равна длина участка снимков, которая должна обеспечить перекрытие смежных участков швов согласно ГОСТ 7512-82?
1 - не менее 0,2 длины контролируемого участка при длине снимка менее 100 мм;
2 - не менее 20 мм при длине контролируемого участка свыше 100 мм;
3 - 0,5 длины контролируемого участка;
4 - верно 1 и 2.	1

27. Ширина снимков должна обеспечивать получение изображений сварного шва, эталонов чувствительности, маркировочных знаков, околошовных зон для стыковых и нахлесточных соединений шириной:
1 - не менее 5 мм - при толщине свариваемых кромок до 5 мм;
2 - не менее толщины свариваемых кромок - при толщине свариваемых кромок от 5 до 20 мм;
3 - не менее 20 мм при толщине свариваемых кромок 20 мм;	1
4 - верно 1, 2 и 3.

28. Необходимое условие расположения эталонов чувствительности по периметру кольцевого шва при панорамном просвечивании цилиндрических изделий типа резервуаров:
1 - на каждой кассете;
2 - возможно по одному эталону на каждую четверть периметра;
3 - через одну кассету;
4 - верно 1 и 2.	1

END